ALLEGATO  F4

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006, per l’acquisto e l’installazione di Strumentazioni, software e hardware per imaging cellulare e citofluorimetria occorrenti all’I.R.C.C.S. Giannina Gaslini Lotti n. 3.

DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE AI PRODOTTI OFFERTI

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a ____________________________________ cap (________) il______________

residente a _________________________________________________ cap (________)

in Via _______________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _____________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa _____________________________________________________________

con sede legale in ____________________________________________ cap (________)

via _________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ____________________________________________ cap (________)

via _________________________________________________________ n. _________

C.F. __________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

#### che nei prodotti offerti nella presente procedura sono assenti/presenti i seguenti requisiti tecnici, come previsto nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara

#### (compilare la tabella sottostante per i soli lotti per cui si presenta offerta):

| Lotto 1 |
| --- |
| Nome del Servizio/Acquisto | Lettore per “high-content screening” (software e hardware per analisi di immagine) |
| Descrizione | Sistema integrato e automatizzato di hardware/software per l’acquisizione e analisi di immagini da cellule vive o fissate |

Caratteristiche tecniche minime:

| Requisito essenziale | Presenza | Sezione della documentazione tecnica fornita dove trovare riscontro alla dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Strumento nuovo | ( Si ( No |  |
| Capacità di muovere e leggere in maniera automatizzata micropiastre da 6, 12, 24, 96 e 384 pozzetti | ( Si ( No |  |
| Acquisizione programmata di immagini multiple da ogni pozzetto | ( Si ( No |  |
| Messa a fuoco automatica di alta precisione mediante laser | ( Si ( No |  |
| Riposizionamento del lettore su punti prefissati della piastra per acquisizioni cicliche di immagini | ( Si ( No |  |
| Capacità di acquisizione di immagini in luce trasmessa e in fluorescenza a varie lunghezze d’onda programmabili (sistema di eccitazione/emissione per le seguenti molecole fluorescenti o simili: DAPI, ECFP, EGFP, EYFP, Cy3, mCherry, Cy5) | ( Si ( No |  |
| Corredo di obiettivi 20X e 40X a lunga distanza di lavoro | ( Si ( No |  |
| Computer e software per l’acquisizione e analisi automatizzata delle immagini secondo criteri prestabiliti e riprogrammabili per l’esecuzione di saggi specifici. Ricerca automatica di campi di interesse secondo criteri prestabiliti. | ( Si ( No |  |
| Sistema di controllo della temperatura e dell’atmosfera (CO2) | ( Si ( No |  |
| Corso di addestramento incluso | ( Si ( No |  |
| Sorgente luminosa con ampia copertura dello spettro (da 340-360 nm fino a oltre 600 nm) | ( Si ( No |  |
| Garanzia Full Risk con risoluzione del problema entro 7 giorni lavorativi dalla chiamata di minimo 12 mesi. | ( Si ( No |  |

Caratteristiche oggetto di valutazione:

| Punti di pregio | Motivazioni | Criteri di valutazione | Presenza | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potenza del sistema di illuminazione (in Watt) con possibilità di modulazione dell’intensità luminosa | Rivelazione di segnali deboli a diverse lunghezze d’onda | Uguale o inferiore a 200 W | ( | 5 |
|  |  | Superiore a 200 W | ( | 10 |
|  |  | Regolazione dell’intensità | ( | 2 punti aggiuntivi |
| Sensibilità e risoluzione (numero di pixel) del sistema di acquisizione (telecamera) | Rivelazione di segnali deboli e acquisizione di immagini ampie | 1-2 Megapixel | ( | 6 |
|  |  | Superiore a 2 Megapixel | ( | 10 |
| Sistema di miglioramento dell’immagine mediante deconvoluzione o simile | Accuratezza dell’immagine | Assenza | ( | 0 |
|  |  | Presenza | ( | 6 |
| Possibilità di espansione a microscopia confocale | Miglioramento della qualità delle immagini | Assenza | ( | 0 |
|  |  | Presenza | ( | 6 |
| Estensione della garanzia Full Risk oltre i 12 mesi | Continuità di utilizzo dello strumento | In proporzione al numero di mesi oltre i 12 | n. mesi (oltre i 12) _________ |
| Eventuale corredo di obiettivi aggiuntivi dotati di alto ingrandimento e alta apertura numerica (60X – 100X) | Rivelazione di strutture cellulari fini | Nessun obiettivo | ( | 0 |
|  |  | 1 obiettivo | ( | 6 |
|  |  | 2 obiettivi (di ingrandimento diverso) | ( | 10 |
| Potenza del computer asservito allo strumento | Velocità di analisi delle immagini | Presenza di microprocessori a core multipli, dimensione della RAM, dimensione dello spazio disco Attribuzione secondo il metodo del confronto a coppie | Chiara indicazione della scheda ove sono indicate le caratteristiche oggetto di valutazione |
| _______________________________________________________________________________________ |
| Capacità di analisi delle immagini durante l’acquisizione | Valutazione dell’andamento dell’esperimento durante la lettura | Assenza | ( | 0 |
|  |  | Presenza | ( | 6 |

| Lotto 2 |
| --- |
| Nome del Servizio/Acquisto | Microscopio confocale a scansione |
| Descrizione | Strumento per l'analisis di marcatori fluorescenti, localizzazione cellulare di strutture/proteine marcate, studi morfologici, colocalizzazione di proteine, cinettica di funzioni cellulari in condizioni fisio e patologiche. |

Caratteristiche tecniche minime:

| Requisito essenziale | Presenza | Sezione della documentazione tecnica fornita dove trovare riscontro alla dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Strumento nuovo | ( Si ( No |  |
| Strumento confocale a scansione laser | ( Si ( No |  |
| Microscopio rovesciato motorizzato in tutte le componenti | ( Si ( No |  |
| Messa a fuoco mediante comando elettronico con sensibilità variabile | ( Si ( No |  |
| Dotato di contrasto interferenziale su tutti gli obiettivi | ( Si ( No |  |
| Porta obiettivi motorizzato con obiettivi planapocromatici 20X a secco con apertura numerica (NA) 0.7, 40X immersione ad olio con NA 1.1-1.3, 60-64X immersione ad olio, NA 1.4 | ( Si ( No |  |
| Obiettivo planapocromatico 40X ad acqua, NA 1.1-1.3 con distanza di lavoro minimo di 220 micron | ( Si ( No |  |
| Modulo per inserimento di almeno 5 filtri per fluorescenza completo di filtri di alta qualità per DAPI, FITC e TRITC e sorgente esterna con lampada agli alogenuri metallici con durata non inferiore a 1500 ore | ( Si ( No |  |
| Sistema di mantenimento del piano focale basato su dispositivo hardware | ( Si ( No |  |
| Tavolino traslatore motorizzato con capacità di riposizionamento migliore di ±3 micron con inserto piezo/galvo per z-stack veloci | ( Si ( No |  |
| Risoluzione di almeno 4096x4096 pixels per singola immagine | ( Si ( No |  |
| Scansione delle immagini con velocità minima di 4 immagini/sec a risoluzione 512x512 pixel | ( Si ( No |  |
| Modalità di scansione XY, XZ, Xt | ( Si ( No |  |
| Testa di scansione con almeno tre (3) rilevatori fotometrici (PMT) e un PMT per luce trasmessa con regolazione del guadagno per ogni singolo PMT | ( Si ( No |  |
| Correzione di parallasse | ( Si ( No |  |
| Corredo dei seguenti laser: Laser Dapi 405 nm con potenza almeno di 50 mW. | ( Si ( No |  |
| Laser 488, laser 514 nm, | ( Si ( No |  |
| laser 552 nm e laser 633 nm o similari | ( Si ( No |  |
| Visualizzazione dell'immagine durante l'acquisizione | ( Si ( No |  |
| Regolazione in continuo della potenza individuale delle linee laser di eccitazione | ( Si ( No |  |
| Funzione ROI per la scansione delle sole regioni d'interesse | ( Si ( No |  |
| Computer ad alte prestazione con capacità del disco maggiore di 1 terabyte e monitor 30” o equivalente | ( Si ( No |  |
| Software per la gestione di esperimenti multidimensionali, separazione spettrale, colocalizzazione, FRET, FRAP, uncaging, fotoattivazione e analisi dei dati. Formato delle immagini compatibile con il software in uso presso la struttura (ovvero ImageJ). | ( Si ( No |  |
| Tavolo antivibrante per microscopio e tavolo per il computer | ( Si ( No |  |
| Corso di formazione per minimo 4 persone con follow-up | ( Si ( No |  |
| Garanzia Full Risk con risoluzione del problema entro 7 giorni lavorativi dalla chiamata di minimo 12 mesi. | ( Si ( No |  |

Caratteristiche oggetto di valutazione:

| Punti di pregio | Motivazioni | Criteri di attribuzione | Presenza | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotomoltiplicatori spettrali integrati nella testa di scansione con efficienza quantica superiore al 40% a 500 nm, capaci di operare in modalità single photon counting | Alta sensibilità, permette di catturare segnali deboli e di ridurre la intensità del laser riducendo quindi la fototossicità nei campioni vivi. | nessuno | ( | 0 |
|  |  | uno | ( | 7 |
|  |  | due | ( | 14 |
| Scanner a risonanza con velocità di scansione non inferiore a 25 fps a 512x512 pixel | Migliora la velocità di acquisizione | no | ( | 0 |
|  |  | si | ( | 13 |
| Campo di scansione (in mm) sul piano ottico intermedio | La scansione su un’area maggiore è importante per studi su tessuti o interi animali | Inferiore o uguale a 18 mm | ( | 0 |
|  |  | Oltre 18 e fino a 21 mm compreso | ( | 6 |
|  |  | Oltre a 21 mm | ( | 12 |
| Risoluzione di scansione di ogni immagine | Consente di evidenziare in dettaglio elementi molto piccoli | Fino a 4096x4096 pixels | ( | 0 |
|  |  | Oltre 4096x4096 pixels fino a 6144x6144 pixels | ( | 6 |
|  |  | Oltre 6144x6144 pixels | ( | 12 |
| Sistema di rotazione degli assi di scansione di almeno 180 gradi operante sia in modalità di scansione convenzionale che a risonanza con formato di scansione almeno fino a 1024x1024 pixels | Permette una scansione più veloce e precisa | no | ( | 0 |
|  |  | si | ( | 3 |
| Pannello di controllo remoto delle funzioni di base per eseguire la scansione in confocalità | Permette di evitare di toccare il microscopio e quindi di muovere incidentalmente il campione | no | ( | 0 |
|  |  | si | ( | 3 |
| Software di monitoraggio remoto delle funzioni hardware attraverso il web con notifica automatica e continua dei potenziali malfunzionamenti al help desk di assistenza tecnica specializzata con una immediata replica e risoluzione dei problemi. | Importante per stabilire, prima che ci sia un danno irreparabile, se c'è qualche malfunzionamento dello strumento | no | ( | 0 |
|  |  | si | ( | 3 |
| Gestione automatica delle componenti DIC (polarizzatore, analizzatore, prismi lato condensatore e lato obiettivi) in funzione dell'obiettivo e del metodo di contrasto in uso. | Permette di non dover assemblare manualmente i componenti del DIC evitando errori (e.g. dimensione del prisma Nomarski sbagliato per un dato obiettivo) che potrebbero portare a mancanza di interferenza e sbagliata formazione dell'immagine. | no | ( | 0 |
|  |  | si | ( | 3 |
| Linea laser aggiuntiva (457 nm o simile) |  | no | ( | 0 |
|  |  | si | ( | 3 |
| Estensione della garanzia Full Risk oltre i 12 mesi | Continuità di utilizzo dello strumento | In proporzione al numero di mesi oltre i 12 | Mesi di garanzia (oltre i 12) |

| Lotto 3 |
| --- |
| Nome del Servizio/Acquisto | Citometro analizzatore |
| Descrizione | Immunofenotipizzazioni, studi di funzionalità e vitalità cellulare |

Caratteristiche tecniche minime:

| Requisito essenziale | Presenza | Sezione della documentazione tecnica fornita dove trovare riscontro alla dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Strumento nuovo | ( Si ( No |  |
| assistenza 24 mesi | ( Si ( No |  |
| Parametri: FSC, SSC e 10 fluorescenze | ( Si ( No |  |
| Banco ottico composto dai seguenti laser allo stato solido: violetto, blu e rosso | ( Si ( No |  |
| Velocità di acquisizione minimo 20000 eventi/secondo | ( Si ( No |  |
| Manutenzione programmata e Assistenza on demand entro 24-48 ore | ( Si ( No |  |
| Corso di formazione per almeno 3 persone | ( Si ( No |  |

Caratteristiche oggetto di valutazione:

| Punti di pregio | Motivazioni | Criteri di attribuzione | Presenza | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Complementarietà con il laboratorio “core facilities” (nel quale sono già presenti i seguenti strumenti: BD facsAria, BC Gallios, BC MoFlo Astrios) | Differenziamento del parco macchine della core Facilities | Già presente nella facilities | ( | 0 |
|  |  | Non ancora presente | ( | 5 |
| Dimensioni impronta a terra (LxP) | Ottimizzazione degli spazi Inversamente Proporzionale |  | L= ____ P= ____ |
| Numero di parametri offerti | Legato alla qualità della produttiva e dell'accuratezza | Fino a 12 | ( | 0 |
|  |  | 13 o 14 | ( | 2 |
|  |  | Maggiore di 14 | ( | 4 |
| Numero massimo di parametri implementabili | Legato alla qualità della produttiva - Proporzionale |  | n. _______ |
| Sensibilità di fluorescenza, MESF (molecules of equivalent soluble fluorochrome) | Migliora l'accuratezza | MESF ≤ 80 | ( | 10 |
|  |  | 80 < MESF ≤ 100 | ( | 8 |
|  |  | 100< MESF ≤ 120 | ( | 6 |
|  |  | 120< MESF ≤ 140 | ( | 4 |
|  |  | 140< MESF ≤ 160 | ( | 2 |
|  |  | MESF > 160 | ( | 0 |
| Software di analisi di supporto (stand alone): caratteristiche (nella core facilities sono già presenti i seguenti software: GalliosSoftware, Kaluza, Summit, Diva6) | Differenziamento dell'offerta software della core facilities - Proporzionale al numero di software diversi offerti, oltre quelli già presenti nel laboratorio |  | n. _______ |
| Sistema di gestione e di processazione del campione | Velocità e praticità di lavoro | Caricamento campione vincolato al carosello | ( | 1 |
|  |  | Caricamento campione non vincolato al carosello | ( | 2 |
|  |  | Possibilità scegliere se caricare il campione senza carosello o tramite carosello | ( | 3 |
| Accessori opzionali: laser | Legato alla qualità della produttiva | 0 | ( | 0 |
|  |  | 1 | ( | 3 |
|  |  | 2 | ( | 6 |
| Accessori opzionali: filtri | Legato alla qualità della produttiva | No | ( | 0 |
|  |  | Si | ( | 2 |
| Accessori opzionali: stazioni di lavoro aggiuntive | Legato alla qualità della produttiva | No | ( | 0 |
|  |  | Si | ( | 2 |
| Risoluzione massima di tutti i diversi canali (range dinamico) | Aumento della definizione e accuratezza dell'acquisizione - Proporzionale | _______________ |
| Velocità massima di acquisizione (Eventi / Sec.) | Velocità e praticità di lavoro - Proporzionale | _______________ |
| Velocità di flusso (µl/Sec) | Velocità e praticità di lavoro - Proporzionale | _______________ |
| Sistema di calibrazione e di valutazione delle performance strumentali | Legato alla qualità della produttiva - Attribuzione secondo il metodo del confronto a coppie | Indicare chiaramente la scheda ove sono indicate le caratteristiche oggetto di valutazione |
| _________________________________________________________________________________________ |