## Caratteristiche di minima
|  | Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione (da compilare a cura della ditta partecipante) |  | modello F4 BIS
LOTTO | PRODOTTO | DESCRIZIONE DEL LOTTO | PRESENZA REQUISITO RICHIESTO SI/NO | eventuali note
1 | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U) | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; eventuali offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione. Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo
cm 7 x 9 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/cm2
cm 10 x 12 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/cm2
2 | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U) | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano senza taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta adesività; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di inserzione; confezionata in busta singola.Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo
cm 10 x 12 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/cm2
cm 6 x 7 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/cm2
3 | FILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON STERILE ( IN ROTOLO) | FILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON STERILE (in rotolo). Film di poliuretano con strato adesivo acrilico, trasparente o semitrasparente, in modo da rendere possibile l’ispezione della zona trattata senza procedere alla rimozione del prodotto stesso. Permeabile a vapori e gas; impermeabile ai liquidi e ai batteri.La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione Confezione non sterile.
misura cm 10 x 10 m MVTR non inferiore ai 800 gr/24h/cm2
misura cm 15 x 10 m MVTR non inferiore ai 800gr/24h/cm2
4 | MEDICAZIONE IN MEMBRANA DI FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE E TRAPIRANTE PER LA PROTEZIONE DELLA CUTE FRAGILE, LA GESTIONE DI FERITE SUPERIFICIALI | MEDICAZIONE IN MEMBRANA DI FILM di poliuretano trasparente e traspirante per la protezione della cute fragile, la gestione di ferite superficiali. Lo strato di contatto con il letto di ferita deve essere in soffice silicone con microaderenza selettiva o con tampone acrilico assorbente . La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione MVTR non inferiore ai 900 gr/24h/cm2
Cm 10,5 x 12
Cm 15,5 x 20
5 | MEDICAZIONE TRASPARENTE DI FISSAGGIO MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO CENTRALE , PICC e Midline,cateteri percutanei (CON TAGLIO AD U) CON ANTISETTICO | MEDICAZIONE TRASPARENTE di fissaggio MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO CENTRALE , PICC e Midline,cateteri percutanei (CON TAGLIO AD U) con antisettico, supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, contenente tampone con antisettico a lento rilascio, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; eventuali offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione.La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/cm2
cm 7x8
cm 8x12
cm 10x12
cm 10x15
6 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADERENTI CON BORDO ADESIVO Alto assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo, almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • dichiarare la misura del tampone centrale
tampone centrale cm 9-10 x 9-10
tampone centrale cm 15 x 15
7 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADERENTI SENZA BORDO ADESIVO Alto assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) , almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento
tampone centrale cm 10 x 10
tampone centrale cm 20 x 20
8 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI, CON BORDO adesivo basso -medio assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/m2) adesivo, almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • dichiarare la misura del tampone centrale
tampone centrale cm 9 x 9
tampone centrale cm 15 x 15
tampone centrale cm 14 x 19
9 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI , SENZA BORDO adesivo basso -medio assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo, almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • dichiarare la misura del tampone centrale
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 15 x 15
10 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER ZONA SACRALE con bordo adesivo a medio / alto assorbimento • Medicazione sterile conformata per sacro ,a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo, almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • dichiarare la misura del tampone centrale in cm2
Misura grande: range del tampone centrale altezza min 15 cm x larghezza max 25 cm circa.
11 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER TALLONE-gomito senza bordo adesivo da poter essere impiegata anche in prevenzione • Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti ,a base di schiume di poliuretano pluristratificata per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo, • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • nell'utilizzo in prevenzione deve essere in grado di ridistribuire le pressioni in modo efficace (allegare eventuale documentazione a supporto) • spessore minimo 5,5 mm • dichiarare la misura del tampone centrale in cm2
Misura superficie assorbente min 90 cm2 - max 225 cm2
12 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER TALLONE-gomito con bordo adesivo medio/alto assorbimento • Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti ,a base di schiume di poliuretano pluristratificata per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo, • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24-h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • spessore minimo 4,4 mm • dichiarare la misura del tampone centrale in cm2
Misura superficie assorbente min 90 cm2 - max 225 cm2 (tolleranza +/- 20% sul valore medio)
13 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI CONFORMABILI PER LESIONI CAVITARIE Medicazione in schiuma di poliuretano ,privo di film di poluretano, ritagliabile , modellabile e permeabile ai gas,di facile inserimento e rimozione, adatta per il trattamento di lesioni profonde • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della lesione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 , • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • dichiarare la misura del tampone centrale
SUPERFICE ATTIVA min 100 cm2 e max 250 cm2 (tolleranza +/- 20% sul valore medio)
14 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI CONFORMATE in nastro PER LESIONI CAVITARIE Medicazione in schiuma di poliuretano a piccole celle,privo di film di poluretano, ritagliabile , modellabile e permeabile ai gas, adatta per il trattamento di lesioni profonde, fistole • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della lesione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • deve essere resistente alla trazione durante la rimozione • deve essere possibile, senza andare ad ineficiare la capacità di assorbimento e gestione dell'essudato, l'utilizzo con idrogeli,unguenti,pomate per lo sbrigliamento e la gestione della carica batterica • dichiarare la misura del tampone centrale se presente
misura 2,5 x40cm
15 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER TRACHEOSTOMIA • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano con taglio idoneo a utilizzo su tracheostomia o inserzione drenaggi. • per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) pluristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • Deve consentire il mantenimento del micorambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza, senza rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né delaminare con l’essudato • La conformazione della medicazione deve essere tale da permettere l’adattamento della stessa alla zona circostante alla cannula (es. taglio lineare, taglio a croce, taglio a Y, ecc) • dichiarare la misura del tampone centrale se presente
medicazione conformata cm 7-9 x 9 cm
16 | SCHIUMA PU AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI, CON BORDO adesivo basso -medio assorbimento con Argento ionico • Medicazione sterile antisettica, a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) contenenti argento ionico per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con colinizzazione critica/infezione con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo, almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • dichiarare la misura del tampone centrale
tampone centrale cm 9 x 9
tampone centrale cm 14 x 14
tampone centrale cm 14 x 19
17 | SCHIUMA PU AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI , SENZA BORDO adesivo basso -medio assorbimento con Argento ionico • Medicazione sterile antisettica a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) contenenti argento ionico per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con colinizzazione critica/infezione con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo, almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24 ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 g/cm2 ) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • dichiarare la misura del tampone centrale
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 15 x 15
18 | SCHIUMA PU AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CONTENENTE ARGENTO, SENZA BORDO ADESIVO medio-alto assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano contenente Ag per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) , almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • l'attività antimicrobica dell'Ag deve essere controllata,prolungata ed efficace nel tempo (documentazione clinica) • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; •la medicazione se ritagliabile non deve perdere la capacità di assorbimento e trattenimento dell'essudato
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 15 x 15
tampone centrale cm 20x20
19 | SCHIUMA PU AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CONTENENTE ARGENTO CON BORDO ADESIVO medio Alto assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano,contenente Ag, per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo, almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • l'attività antimicrobica dell'Ag deve essere controllata,prolungata ed efficace nel tempo (documentazione clinica) • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • dichiarare la misura del tampone centrale
tampone centrale cm 9-10 x 9-10
tampone centrale cm 15 x 15
20 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO sottile NON ADERENTI CON BORDO ADESIVO basso assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato scarso,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo, almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24-h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento e ritagliabile non deve perdere le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei fluidi • dichiarare la misura del tampone centrale Spessore max 2mm
piccola cm. 5/7 x 5/9 cm.
media cm. 10/11 x 10/11
grande rettangolare o almeno 8 x15
21 | SCHIUMA PU IN SILICONE | SCHIUMA SOTTILE AL SILICONE: basso assorbimento schiuma di poliuretano assorbente sottile composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute. Spessore 2mm max la medicazione deve essere ritagliabile,altamente conformabile, senza alterare le sue capacità di assorbimento prezzo cmq (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) Spessore max 2mm
cm 10x10
cm 15x15
22 | PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO MEDIA ASSORBENZA AL SILICONE composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) , almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere in grado di gestire il basso-medio assorbimento (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • dichiarare la misura del tampone centrale
cm 10x 10
cm 14 x 14
23 | PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO ALTA-ASSORBENZA AL SILICONE composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio/alto,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) , almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24 g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • dichiarare la misura del tampone centrale
cm 10x 10
cm 14 x 14
24 | PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO MEDIA ASSORBENZA AL SILICONE . E' una medicazione assorbente in schiuma flessibile con i bordi adesivi in silicone. Composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano con bordo al silicone che garantisce l'atraumaticità alla rimozione con u n maggiore rispetto della cute fragile. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) , almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • dichiarare la misura del tampone assorbente
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 14 x 14
25 | PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO ALTA ASSORBENZA AL SILICONE. E' una medicazione assorbente in schiuma flessibile con i bordi adesivi, in silicone su tutta la medicazione.omposta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano con bordo al silicone che garantisce l'atraumaticità alla rimozione con u n maggiore rispetto della cute fragile. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/m2) , almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • dichiarare la misura del tampone assorbente
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 14 x 14
26 | SCHIUMA PU | SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADESIVA A MEDIA - ALTA ASSORBENZA CON ANTISETTICO NO AG Medicazione sterile a base di schiuma di poliuretano con antisettico; per il trattamento di lesioni con essudato medio/alto. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza sotto compressione, senza rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminare in seguito ad assorbimento. L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve alterare le sue capacità di ssorbimento e trattenimento dei liquidi se viene ritaglita Valutazione a prezzo x cmq del tampone centrale (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24-h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 g sotto compressione)
cm 10 x 10 cm non adesivo
cm 15 x 15 cm non adesivo
cm 10x10 adesivo tampone interno
cm 15 x 15 cm adesivo tampone interno
27 | SCHIUMA PU silicone | SCHIUMA ALL'ARGENTO E CARBONE CON BORDO ADESIVO Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con bordo adesivo contenente argento e carbone, con strato di contatto in soffice silicone a microaderenza selettiva. La medicazione pluristraficata in schiuma di poliuretano, permeabile al vapore e ai gas ma impermeabile a virus e batteri deve contenere carbone e argento. Lo strato di contatto con la lesione in silicone, deve essere distribuito su tutta la superficie della medicazione e deve assicurare una rimozione atraumatica della medicazione. (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione)
Cm 7,5x7,5
cm 10/12x10/12
cm 15x20
cm 18x18 (sacrale)
cm 23x23 (sacrale)
cm 10x20 (post op)
cm 10x25 (post op)
cm 10x30 (post op)
28 | SCHIUMA PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO ALL'ARGENTO E CARBONE SENZA BORDO ADESIVO Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano senza bordo adesivo contenente argento e carbone, con strato di contatto in soffice silicone a microaderenza selettiva.La medicazione pluristraficata in schiuma di poliuretano, permeabile al vapore e ai gas ma impermeabile a virus e batteri deve contenere carbone e argento.Lo strato di contatto con la lesione in silicone, deve essere distribuito su tutta la superficie della medicazione e deve assicurare una rimozione atraumatica della medicazione. (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione)
cm 10x10
cm 10x20
cm 15x15
cm 20x20
cm 20x50
cm 13x20 (Tallone)
29 | SCHIUMA PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO DRENANTE ATRAUMATICA SENZA AG Medicazione in schiuma di poliuretano sottile indicata per drenare e trasferire essudati di ferite estese e/o molto essudanti. Non deve essere provvista di un film di poliuretano esterno e lo strato di contatto con il letto di ferita deve essere in soffice silicone con microaderenza selettiva
cm 7,5x8,5
cm 10x12
cm 15x20
cm 20x50
30 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON IBUPROFENE (0.5 mg per cm2) indicato per lesioni mediamente essudanti con dolore derivato da danno tissutale non adesivo e autoaderente (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione)
10x10 non adesivo
10x10 Softhold
31 | SCHIUMA PU | SCHIUMA DI POLIURETANO A MEDIO ASSORBIMENTO PLURISTRATIFICATA, con interfaccia in idrogel La medicazione deve essere in grado di trattenere l'essudato senza macerare la perilesionale anche sotto compressione e contemporaneamente avere azione idratante. Inoltre deve essere assolutamente atraumatica alla rimozione per rispettare le cuti fragili. la medicazione deve essere adesiva e non adesiva (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione)
misura 100 cm2 non adesiva
misura 225cm2 non adesiva
misura 400 cm2 non adesiva
misura areea idroattiva nella versione adesiva 100 cm2
misura areea idroattiva nella versione adesiva 196 cm2
32 | IDROGEL | MEDICAZIONE STERILE a base di polimeri idrofili ad elevato contenuto di acqua minimo 70% (idrogel); utilizzate per il trattamento di lesioni asciutte o con tessuti necrotici o fibrinosi (detersione autolitica) Il gel deve avere consistenza tale da non scivolare sul letto della lesione può contenere alginato o CMC confezionato in un tubo applicatore da 14-30gr., deve consentire una facile erogazione ed essere studiato per posizionare anche in cavità evitando sprechi prezzo al gr.
33 | IDROGEL | PLACCA DI IDROGEL, con contenuto in acqua compreso tra 60- 80%, non contenente grassi né anestetici; non tossico e non irritante. La medicazione non deve aderire alla cute; la rimozione deve essere atraumatica. (le ditte devono indicare, pena esclusione, anche il prezzo a cmq).
cm 10 x 10
cm 17 x 17 oppure 10 x 20 cm
34 | IDROGEL AG | IDROGEL CON ARGENTO Prodotto fluido sterile e/o non sterile a base di polimeri idrofili, in forma di gel, contenenteb AG, con contenuto in acqua non inferiore al 70%. Deve essere confezionato in modo tale da permettere l’inserimento del prodotto anche in lesioni cavitarie profonde evitando sprechi
tubo da 10 gr
35 | POLIACRILATI | MEDICAZIONE IDROATTIVA a base di poliacrilati contenuti in una medicazione puristratificata, imbevuti di soluzione salina e antisettico ;in grado di permettere la rimozione dell' essudato e il conseguente assorbimento.da utilizzare per sbrigliamento e detersione
superfice idroattiva 12,50 cm2 cavitario
superfice idroattiva 12,50 cm2 non cavitario
superficie idroattiva 56 cm2 cavitario
superficie idroattiva 100 cm2 non cavitario
36 | CMC AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA IN FIBRA CONTENENTE IONI AG • Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti, con colonizzazizazione critica/infezione • medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura (>=95% ),con ioni Ag LA MEDICAZIONE DEVE ESSERE ATTIVA ANCHE SUL BIOFILM.( può contenere EDTA e benzetonio cloruro) • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24 h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti
cm 15 x 15
cm 10 x 10
nastro cm 2 x 45 cm
37 | CMC AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA CONTENENTE IONI AG • Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti, con colonizzazizazione critica/infezione • medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura,con ioni Ag • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24 h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti
cm 5 x 5 cm
cm 15 x 15
cm 20 x 30
cm 10 x 10
nastro cm 2 x 45 cm
38 | CMC | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti. • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24 h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti
cm 5 x 5 cm
cm 10 x 10 cm
nastro cm 2 x 45 cm
cm 15 x 15 cm
39 | MED. IN CELLULOSA ETILSOLFONATA | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA da cellulosa al 100% etilsolfonata(ESC) Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24 h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti
cm 5 x 5 cm
cm 10 x 10 cm
nastro cm 2 x 45 cm
cm 15 x 15 cm
40 | MED IN CELLULOSA ETILSOLFONATA CON CLORURO DI AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA da cellulosa al 100% etilsolfonata(ESC) con cloruro di Ag Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24 h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti
cm 5 x 5 cm
cm 10 x 10 cm
nastro cm 2 x 45 cm
cm 15 x 15 cm
41 | CMC E NYLON AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA INTESSUTA CON FIBRE DI NYLON CONTENENTE AG IONICO Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di ustioni, con colonizzazizazione critica/infezione • medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura intessuta con fibre di Nylon,con ioni Ag • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24 h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 ) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre in Nylon per minimizzare il restringimento della medicazione e frizione e forze di taglio sulla cute.
cm 13 x 10 cm
cm 23 x 30
nastro cm 23 x 100 cm
GUANTO DIVERSE MISURE
42 | idroALGINATO AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO e CMC CON ARGENTO Medicazione sterile antimicrobica a base di fibre di alginato di calcio e cmc (Cmc non iniferiore al 9% ), contenente argento Medicazione altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24 h),per la gestione di lesioni altamentente essudanti e sanguinanti la medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve avere un'attività antisettica prolungata grazie alla formulazione dell'Ag che ne consenta un rilascio bilanciato e controllato. ( richiesta documentazione) la medicazione deve essere conformabile anche per l'utilizzo in ferite cavitarie la medicazione deve avere un'elevata resistenza alla trazione per consentire una rimozione sicura.
cm 5 x 5 circa
cm 10 x 10 circa
nastro 2,5 a 3 cm x 30 a 44 cm con tolleranza
43 | ALGINATO AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO Medicazione sterile antimicrobica contenente Ag a base di fibre di alginato di calcio calcio/sodio (sodio max 20%)o calcio/zinco con funzione assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni infette, essudanti e/o sanguinanti piane e cavitarie; Medicazione altamente assorbente richiesto dato assorbimento liquidi g/g/24 h)per la gestione di lesioni altamentente essudanti e sanguinanti la medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve avere un'attività antisettica prolungata . ( richiesta documentazione) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale; La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui
cm 5 x 5 circa
cm 10 x 10 circa
nastro 2,5 a 3 cm x 30 a 44 cm con tolleranza
44 | IDROALGINATO | MEDICAZIONE ASSORBENTE in fibre alginato Medicazione primaria sterile a base di fibre di alginato di calcio o calcio/sodio (sodio max 20%) o calcio/zinco e carbossimetilcellulosa non inferiore al 9 % con funzio-ne assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti piane e cavitarie; La medicazione deve risultare altamente conformabile alla lesione e altamente assorbente (richiesto dato di assorbimento liquidi g/g/24 h ) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale; La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui
cm 5 x 5 cm
cm 10 x 10 cm
nastro 2,5 a 3 cm x 30 a 44 cm con tolleranza
cm 15 x 15 cm
45 | ALGINATO | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO Medicazione primaria sterile a base di fibre di alginato di calcio o calcio/sodio (sodio max 20%)o calcio/zinco con funzione assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti piane e cavitarie; La medicazione deve risultare altamente conformabile alla lesione e altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/g/24 h su scheda tecnica) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale; La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui
cm 5 x 5 circa
cm 10 x 10 circa
nastro 2,5 a 3 cm x 30 a 44 cm con tolleranza
cm 15 x 15 cm
46 | Alginato di calcio in pasta con Ag ionico | MEDICAZIONE STERILE formata da una matrice di Alginato di calcio con argento ionico sottoforma di pasta altamente conformabile per il trattamento di tutte le lesioni infette
tubo 15gr
47 | ALTRA MED AG - GARZA | GARZA IN POLIESTERE a cessione controllata di nanocristalli d'Ag per tre o sette gg , per il trattamento di tutte le lesioni infette.Può essere utilizzata come medicazione primaria o secondaria
10x10
10x20
20x40
40x40
10x120
48 | CARBONE E AG | MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO E ARGENTO Medicazione antisettica a base di carbone vegetale puro impregnato di Ag elementare ed inserito tra due superfici in TnT termosaldate. La medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione (grazie all'Ag non a rilascio sul letto di ferita) , i cattivi odori e legare le endotossine. La tramatura del TnT deve essere soffice in modo da favorire la conformabilità e l'atraumaticità della medicazione. la tramatura del carbone contenete all'interno deve essere fitta e non deve sfilacciarsi . La medicazione non deve avere verso di applicazione in modo da permetterne il migliore utilizzo anche nelle ferite cavitarie.
cm 10 x 10
cm 10 x 18
49 | CARBONE | MEDICAZIONE ADSORBENTE AL CARBONE ATTIVO Medicazione assorbente costituita da uno strato assorbente/TNT a contatto con la ferita e da uno strato di carbone attivo per la gestione di ferite maleodoranti con buona capacità di assorbimento dell’essudato (richiesto dato di assorbimento liquidi g/cm2 su scheda tecnica)
cm 10 x 10
cm 12 a 13 cm x 18 a 20 cm con tolleranza
50 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI SENZA BORDO ADESIVO Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/cm2) nelle 24
area attiva idrocolloidale cm 10-11 x 10-11
area attiva idrocolloidale cm 20 x 20
51 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/cm2) nelle 24
area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 10-11 x 10-11 (spessore del tampone centrale )
area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 15 x 15 (spessore del tampone centrale )
52 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO in FILM POLIURETANO trasparente Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2 ,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/cm2) nelle 24
area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 10-11 x 10-11 (spessore del tampone centrale )
area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 15 x 15 (spessore del tampone centrale )
53 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato sacrale spesso Medicazioni sterili con conformazione per la base sacrale,di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/cm2) nelle 24
sagomato sacro range IDROCOLLOIDE centrale altezza cm 18 larghezza cm 25 circa
54 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE o film poliuretano sagomato sacrale sottile Medicazioni sterili con conformazione per la base sacrale,di spessore non superiore a 1,2 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase lievemente essudante, di gra-nulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/cm2) nelle 24
sagomato sacro range IDROCOLLOIDE centrale altezza cm 18 larghezza cm 25 circa
55 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato tallone gomito Medicazione sterile con conformazione per tallone/gomito,di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica, a base di sostanze idrocolloidali disperse in ma-trice adesiva ipoallergenica e ricoperta da un film in poliuretano trasparente, impermeabile o se-mimpermeabile; Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di gra-nulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/cm2) nelle 24
sagomato tallone/gomito minimo 10x13 INTRA BORDO (aggiudicazione a cm2) (spessore del tampone centrale )
56 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato tallone gomito Medicazione sterile con conformazione per tallone/gomito,di spessore non inferiore a 1,1 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica, a base di sostanze idrocolloidali disperse in ma-trice adesiva ipoallergenica e ricoperta da un film in poliuretano trasparente, impermeabile o se-mimpermeabile; Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di gra-nulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/cm2) nelle 24h
sagomato tallone/gomito minimo 10x13 INTRA BORDO(tolleranza +/-20%) (aggiudicazione a cm2) (spessore del tampone centrale )
57 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI EXTRA SOTTILI Medicazioni sterili di spessore sottile inferiore 0,6 mm trasparenti/traslucida; costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni superficiali in fase scarsamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/cm2) nelle 24
area attiva idrocolloidale cm 10-11 x 10-11 (INTRA BORDO se presente -spessore del tampone centrale )
area attiva idrocolloidale cm 15 x 15 (INTRA BORDO se presente -spessore del tampone centrale )
58 | IDROCOLLOIDI | PASTA IDROCOLLOIDALE Pasta ipoallergenica sterile costituita da miscela sterile di idrocolloidi dispersi in eccipiente base, non contenente alcool
Tubo max 50 g (Aggiudicazione al gr)
59 | MED. NON ADERENTE AL SILICONE | RETE ELASTICA POLIAMMIDICA strato di contatto in silicone con aderenza del silicone su entrambi i lati la medicazione deve essere trasparente a formulazione elastomerica a microaderenza, la struttura porosa permette all'essudato di passare verticalmente verso la medicazone secondaria assorbente , senza interferire con il tessuto di granulazione Il prodotto deve poter restare in situ per più giorni fino a 14 in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni neoplastiche e zone d'innesto cutaneo. Durante il tempo di permanenza della medicazione, questa deve permettere l'irrigazione della ferita senza alterare la sua aderenza ;inoltre deve permettere l'ispezione della ferita senza perdere la peculiarità di essere riposizionata senza perdere la sua aderenza
cm 5x7,5
cm 7,5x10
cm 10x18
60 | MED. NON ADERENTE AL SILICONE | RETE PLASTICA POLIAMMIDICA con strato di contatto in silicone con aderenza del silicone su solo da un lato la medicazione deve essere trasparente a formulazione elastomerica a microaderenza, la struttura porosa permette all'essudato di passare verticalmente verso la medicazone secondaria assorbente , senza interferire con il tessuto di granulazione Il prodotto deve poter restare in situ per più giorni fino a 14 in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni neoplastiche e zone d'innesto cutaneo. Durante il tempo di permanenza della medicazione, questa deve permettere l'irrigazione della ferita senza alterare la sua aderenza ;inoltre deve permettere l'ispezione della ferita senza perdere la peculiarità di essere riposizionata senza perdere la sua aderenza
cm 5x7,5
cm 7,5x10
cm 10x18
61 | MED NON AD | MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI Medicazioni costituite da una trama in poliestere o in rayon o silicone o poliammideo nylon con struttura fitta e regolare a base di matrice lipidica. In confezione singola.
misura cm 9x10
misura cm 10x 20
62 | MED NON AD con sulfadiazina argentica | MEDICAZIONE AVANZATA a bassa aderenza con rilascio continuo e controllato di sulfadiazina d'argento, costituita da una trama in poliestere e contenente particelle idrocolloidali e/o di CMC. La CMC provoca la gelificazione della medicazione a contatto con l'essudato. Ciò comporta atraumaticità al cambio della medicazione e il mantenimento delle condizioni ottimali in termini di umidità, ph e temperatura per ottimizzare il processo di guarigione.
misura cm 10x10 media
misura cm 15x 15 grande
63 | MED NON AD con iodopovidone | MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI con iodopovidone medicazione con iodio povidone Medicazione non aderente a base di iodio povidone composta da una trama in poliestere o in rayon o silicone imbevuto in una soluzione al 10% di iodio povidone che consenta il drenaggio degli essudati e la traspirazione della feri-ta evitandone la macerazione NO COTONE
misura cm 10x10
64 | MED NON AD CON Tribromofenato bismuto | MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA con Tribromofenato bismuto Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa e impregnata con antisettico Tribromofenato bismuto ; con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita.
misura cm 10x10 media
65 | MED NON AD CON argento | MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI CON ARGENTO Medicazione sterile a bassa aderenza costituita da garza imbibita di sostan-za grassa e impregnata all’argento, con proprietà antibatterica e atrauma-tica, con struttura fitta e regolare in fibra sintetica e non di cotone, con la capacità di prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendone quindi, l’aderenza al letto della ferita. Deve essere in grado di mantenere l’ambiente umido, essere permeabile ai gas ed ai secreti e ridurre la carica batterica grazie all’azione antimicro-bica dell’argento.
misura cm10x10
66 | GARZA GRASSA | MEDICAZIONE PRIMARIA STERILE, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa, con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita.
misura cm9x9
misura cm10x 35
rotolo
67 | garza grassa CON clorexidina | MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA CON CLOREXIDINA Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa e impregnata con antisettico alla clorexidina; con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita.
misura cm10x10
68 | COLLAGENE | MEDICAZIONI A BASE DI COLLAGENE Medicazione sterile a base di puro colla-gene bovino o equino, indicata per il trat-tamento di ulcere Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di collagene.
da min 24 a max 50 circa
SPRAY da 75 ml circa (prezzo a mL)
69 | SPRAY Sulfadiazina Argentica | MEDICAZIONE spray antisettica contenente sulfadiazina argentica.
Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).
70 | SPRAY collagene Ag | MEDICAZIONE spray favorente la cicatrizzazione contenente collagene e Ag
Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).
71 | SPRAY AG e Ac. Ialuronico | MEDICAZIONE spray favorente la cicatrizzazione, contenente argento al 2%, in combinazione con acido ialuronico.
71 |  | Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).
72 | AC. IALURONICO | MEDICAZIONI CONTENENTE ACIDO IALURONICO Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, contenente acido ialuronico in combinazione con alginato. E' indicato nel trattamento di ulcere croniche agli arti inferiori, ferite chirurgiche o post-traumatiche e ulcere da decubito, particolarmente quelle ricoperte da tessuto necrotico o in zone difficili da trattare. E' particolarmente adatto per il trattamento di ferite secernenti : il materiale batterico e i detriti cellulari eventualmente presenti in tali ferite vengono inglobati nei granuli che, idratandosi, formano un gel. Al momento della sostituzione il materiale inglobato viene così eliminato.
polvere granuli (bustine da 2 gr)
73 | AC. IALURONICO | MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di acido ialuronico. E' indicata nel trattamento delle Ulcere venose, aree di espianto cutaneo. E'una medicazione altamente assorbente in tessuto fibroso, interamente composta da HYAFF, un estere dell'acido ialuronico, una molecola naturalmente presente nella matrice extracellulare e che costituisce uno dei principali componenti della pelle umana. A contatto con la lesione si trasforma in un morbido gel idrofilico, che, conformandosi alla ferita, contribuisce la formazione di un microambiente in grado di promuovere il processo di riparazione tissutale. Il gel idrofilico a base di HYAFF mantiene un ambiente umido sulla superficie della ferita promuovendo una cicatrizzazione rapida ed indolore, si adatta bene ai contorni della ferita
10x10
tessuto 5X5
74 | AC. IALURONICO | MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, Film bioattivo trasparente composto da HYAFF. E' indicata nel trattamento delle ferite chirurgiche o post-traumatiche, aree di espianto cutaneo, lesioni cutanee in riepitelizzazione
10x15
75 | RIEPITELIZZAZIONE | MEDICAZIONE PER RIEPITELIZZAZIONE - Medicazione sterile per il trattamento di lesioni in fase di granulazione, moderatamente essudanti. Deve essere trasparente, in modo da monitorare la lesione, permeabile ai gas ed impermeabile ai microrganismi e ai liquidi in grado di promuovere il processo di riepitelizzaizone. Importante segnalare il tempo di permanenza in situ del prodotto senza che vengano alterate le caratteristiche strutturali. Composizione della medicazione a base di microfibrille di cellulosa o di acido ialuronico o altra sotanze ad azione riepitelizzante
cm. 7/10 x 10/15 cm.
76 | MEDICAZIONI MODULANTE LE METALLOPROTEASI | MEDICAZIONI CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI Medicazione sterile per lesioni croniche/acute granuleggianti deterse, in grado di riequilibrare il microambiente delle lesioni essudanti, andando ad interagire ed inibire la metallo-proteasi (attività documentata da lavori scientifici). Composizione a base di collagene e/o cellulosa ossidata, e/o cellulosa acetato impregnata di pomata a base di componenti ionogeni o unguento a base di cadexomero.
misura richiesta da 10 a 30 cm2
77 | MEDICAZIONE A BASE DI ORC E COLLAGENE BOVINO LIOFILIZZATI CON Ag | MEDICAZIONI CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI Medicazione indicata per far ripartire il processo di cicatrizzazione, sia nelle ferite acute che croniche, quando questo sia in stallo . Medicazione composta da una matrice bioassorbibile e biodegradabile bilanciante l'ambiente della ferita attraverso: modulazione delle proteasi (MMPs ed elastasi),protezione dei fattori di crescita endogeni,assorbimento dei radicali liberi,stimolaione della chemiotassi,riduzione delle citochine infiammatorie e protezione dei fibroblasti. la matrice inoltre deve essere in grado di fornire protezione da infezioni e dai fattori ostacolanti il processo di cicatrizzazione.
misura richiesta 28 cm2
misura richiesta 123 cm2
78 | SOLUZIONE SALINA STERILE | SOLUZIONE SALINA spray per detersione ferite (q.tà in ml.) Soluzione salina sterile per la detersione delle ferite cutanee acute e croniche.la formulazione spray permette di detergere tutti i tipi di lesione cutanea, anche cavitaria fornendo un getto di pressione adeguato e differenziato per non danneggiare il tessuto neoformato.
Formato boboletta spray sterile con erogatore da 150/250ml circa, prezzo a ml.
79 | SOLUZIONE detergente antibatterica | PRODOTTO ANTISETTICO PER LA DETERSIONE E IRRIGAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE Soluzione superossidata,ricavata dall'elettrolisi dell'acqua purissima e cloruro di sodio,contenente perossido d'idrogeno,ozono,acido ipocloroso e diossido di sodio Gli antisettici contenuti devono essere in percentuale tale da non essere istiolesivi e devono avere un potere antibatterico e rigenerativo.
Formato in flacone, da 350cc a 500cc circa, prezzo a cc.
80 | SOLUZIONE detergente base di propilbetaina e poliesanide | PRODOTTO PER LA DETERSIONE E IRRIGAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE Soluzione pronta all'uso a base di Propil betaina e poliesanide (PHMB), per la detersione e idratazione di lesioni. In grado di disgregare il biofilm batterico e ritardarne la riformazione disgregando la matrice mucopolipolisaccaridica sintetizzata dalle colonie batteriche presenti sul letto di ferita.la formulazione in idrogel agevola lo sbrigliamento autolitico
Soluzione liquida Flaconi 350ml (prezzo a pezzo)
idrogel denso flaconi da 50gr- 250gr (prezzo al gr)
81 | SILICONE PROTEZIONE CUTE | PRODOTTO PER LA PROTEZIONE E LA CURA DELLA CUTE film barriera in forma liquida a base di silicone e/o acrilati, privo di alcool o di altre sostanze irritanti. Il prodotto deve poter essere applicato su cute lesa. Deve essere attivo almeno fino a 70 ore
confezione spray da 30 ml (prezzo a ml )
salviette (prezzo a pezzo)
applicatori monouso sterili (prezzo per prezzo)
82 | SILICONE RIMOZIONE ADESIVO/RESIDUI | PRODOTTO IPOALLERGICO AL SILICONE per la rimozione delicata ed atraumatica di residui di medicazioni, cerotti e altri adesivo Deve aiutare nella rimozione di adesivi riducendo i traumi da strappo sulla cute. Deve asciugarsi dalla cute in pochi secondi e non lasciare residui lasciando la cute pronta per l’adesione di un nuovo dispositivo o una nuova medicazione. A contatto con la cute non deve bruciare neppure in presenza di irritazione cutanea.
flacone da 30 ml a 50 ml prezzo a ml)
salviette (prezzo a pezzo)
83 | CREMA BARRIERA | CREMA BARRIERA a lunga durata, a base di dimeticone o ciclometicone in grado di creare uno strato protettivo sulla cute perilesionale o sulla cute a rischio di macerazione . Non deve lasciare traccia sulla cute e non necessita di rimozione. Confezione da 75 g.
84 | GEL A BASE DI OLI IPEROSSIDATI | GEL A BASE DI iperossidati per il trattamento di lesioni cutanee,in grado di ridurre la carica batterica grazie alle propietà ossidative ( numero minimo di perossidi 200 Meq/kg) e stimolare il processo delle lesioni non heling • il prodotto deve essere privo di eccipienti e/o conservanti ed essere ipoallergenico • deve avere una prolungata permanenza in situ fino a 3gg avendo una discreta capacità di gestire l'essudato (attività documentata) • deve avere un elevato potere ossidante grazie ad un rilascio controllato di ossigeno nel tempo (quantificazione dei perossidi) (attività documentata) • deve avere un applicatore di facile utilizzo anche nelle lesioni cavitarie • confezionamento sterile
confezione 5 ml
85 | PU FISSATORI | MEDICAZIONE IN POLIURETANO STERILE CON ANTISETTICO Medicazioni per il controllo della carica batterica, medicazioni pretagliate per essere posizionate nel punto d'inserzione dei fissatori esterni, misura di 2,5 cm con foro centrale di 4 mm almeno contenenti soluzione antisettica Ag, clorexidina, altro antisettico
misura circa 2,5 cm diametro con foro centrale 4 mm circa
86 | POST.CHIR. CMC Ag | MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE CON ANTISETTICO all’AG Medicazione antisettica ad alto potere assorbente per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente in Carbossimetilcellulosa sodica pura contenente ioni Ag, e copertura impermeabile, adesiva in idrocolloide • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute peri-incisionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione
9 CM X 15 CM circa(+/- 1cm)
9 CM X 25 CM circa(+/- 1cm)
9 CM X 30 CM circa(+/- 1cm)
9 CM X 35 CM circa(+/- 1cm)
87 | POST.CHIR. CMC | MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente in Carbossimetilcellulosa sodica pura e copertura impermeabile, adesiva in idrocolloide • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute peri-incisionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;
9 CM X 15 CM circa
9 CM X 25 CM circa
9 CM X 30 CM circa
9 CM X 35 CM circa
88 | POST.CHIR. | MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE Medicazione post operatoria già pronta, per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente e ricoperta da un film di poliuretano trasparente permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità (richiesto MVTR), che permetta di visionare le caratteristiche dell'eventuale essudato della ferita. • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti evitando la macerazione della cute peri-incisionale • La medicazione deve mantenere il microambiente umido ottimale in modo da promuovere la cicatrizzazione della ferita • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;
9 CM X 25 CM circa
9 CM X 30 CM circa
89 | TRACHEO TNT e AL | MEDICAZIONI IN TNT ALLUMINIZZATO NON ADERENTE STERILE PER TRACHEOSTOMIA
CM 8 X 9 circa
90 | GARZA ANTISETTICA | MEDICAZIONE ANTIMICROBICA in garza/zaffo/rotolo (cotone 100%) contenente PHMB atossica e biocompatibile con attività antibatterica comprovata contenente PHMB Tale medicazione andrebbe a sostituire l’utilizzo della garza iodoformica nei pazienti intolleranti, permettendo di mantenere la stessa azione antisettica ma riducendo il numero di medicazioni.
rotolo /zaffo
15x17 cm
91 | MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA | MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE atossica e biocompatibile A CAPTAZIONE BATTERICA comprovata • medicazione sterile rivestita da un derivato degli acidi grassi DACC (dialchilcarbaoilcloruro) • la medicazione deve essere in grado di legare e rimuovere i batteri ed altri microrganismi da ferite con colonizzazione critica/infezione creando le condizioni ideali per la guarigione • la medicazione deve essere in grado di gestire i diversi livelli di essudato grazie alle differenti formulazioni • la formulazione ritagliabile non deve sfilacciarsi e lasciare residui sul letto di ferita
formulazione in garza piana 7x9 cm
formulazione in garza zaffo 2x50 cm
formulazione in garza zaffo 5x200 cm
formulazione garza in tampone assorbente 10x10 cm
formulazione garza in tampone assorbente 10x20 cm
formulazione in gel 7,5x7,5 cm
formulazione in gel 7,5x 15 cm
formulazione idroattiva 14x14 cm
formulazione idroattiva 19x19cm
formulazione adesiva in schiuma di poliuretano superfice idroattiva 10x10
formulazione adesiva in schiuma di poliuretano superfice idroattiva 165cm2 (sacrum)
92 | Medicazione idrobalance in Biocellulosa con PHMB | MEDICAZIONE PER FERITE con essudato debole o medio, in grado di gestire la colonizzazione critica, regola l’umidità grazie alla particolare struttura realizzata con le fibre biosintetiche, è in grado di assorbire e rilasciare umidità a seconda della condizione della ferita e della quantità di essudato. L’essudato in eccesso viene assorbito, l’umidità viene rilasciata dalla medicazione alla ferita oppure entrambi i processi si verificano contemporaneamente.La medicazione deve avere un'azione antisettica controllata e prolungata grazie alla presenza al suo interno del PHMB
10 x 10
2 x 21
14 x 20
93 | Medicazione idrobalance in Biocellulosa | MEDICAZIONE PER FERITE con essudato debole o medio, in grado di gestire la colonizzazione critica, regola l’umidità grazie alla particolare struttura realizzata con le fibre biosintetiche, è in grado di assorbire e rilasciare umidità a seconda della condizione della ferita e della quantità di essudato. L’essudato in eccesso viene assorbito, l’umidità viene rilasciata dalla medicazione alla ferita oppure entrambi i processi si verificano contemporaneamente.
10 x 10
2 x 21
14 x 20
94 | Pad monouso per lo sbrigliamento meccanico delle lesioni | MEDICAZIONE PER DEBRIDEMENT MECCANICO DELLE LESIONI deve essere composta da un Pad monouso sterile composto da due faccie con caratteristiche di tramatura differenti atto alla rimozione dell'essudato, dei detriti e delle cheratosi ; in grado di ridurre la carica batterica sul letto della ferita attraverso la rimozione meccanica per strofinamenteo; deve essere attivo nella stimolazione della formazione di tessuto sano senza danneggiarlo, essere atraumatico e indolore
95 | CEROTTO AL SILICONE | CEROTTO IN SILICONE composto da film esterno permeabile ai gas, supporto in fibre di poliestere, strato di contatto in silicone che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute
cm 2x3 m
cm 4x1,5 m
96 | Spray protettivo prevenzione LdP e cute fragile | SPRAY PROTETTIVO, a base di acidi grassi iperossigenati e olii essenziali, per la prevenzione delle lesioni da pressione, il trattamento della cute fragile e il trattamento delle lesioni da pressione di primo stadio.
confezione non inferiore ai 10 ml (max 100 ml)
97 | PLURISTRATIFICATE AD ALTO ASSORBIMENTO | MEDICAZIONE PLURISTRATIFICATA ad alto assorbimento per lesioni da mediamente ad altamente essudanti. Composta da strato esterno in film di poliuretano al alta permeabilità all’ossigeno, parte assorbente in tampone idrocapillare gelificante ad alto assorbimento, strato a contatto con la lesione in reticolato non aderente in polietilene, il tutto limitato da adesivo idrocolloidale con bordo in TNT con la possibilità di essere adesiva e non adesiva (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi , TFHC)
10x10 cm
12.5x12.5 cm
12x20 cm
15x15 cm
20x20 cm
98 | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U) | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità( MVTR non inferiore ai 1300gr/24h/cm2), massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; eventuali offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione. Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo
misura pediatrica
99 | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U) | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano senza taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta adesività; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di inserzione; confezionata in busta singola.Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo
misura pediatrica MVTR non inferiore ai 1400gr/24h/cm2
100 | AC. IALURONICO | UNGUENTO a base di collagenasi e acido ialuronico
tubo da almeno 30 gr
101 | TECNOLOGIA SAP | MEDICAZIONE SUPERASSORBENTE, non in poliuretano ma con tecnologia SAP polimeri superassorbenti per la gestione delle ferite iperessudanti
cm 10 x 10
102 | MEDICAZIONE A BASE DI MIELE | Medicazione a base di miele purissimo in forma farmaceutica
tubo crema da almeno 15 gr.
alginato cm 10x10
103 | ATTIVATORE DEI PROCESSI RIGENERATIVI | medicazione bioattiva e interattiva in grado di regolare il processo infiammatorio, attivatore dei processi rigenerativi. Puo presentarsi in forma liquida e/o in crema; senza antisettico
104 | Innesto Eterologo | CUTE PORCINA medicazione biosintetica derivata dalla cute porcina.
misura cm8x30
misura cm8X61
misura cm 8x10
misura cm8x120
105 | Derma sostitutivo collagene silicone doppio strato
5X5
10X12
10X25
20X25
106 | collagene-silicone mono strato
10X12,5
107 | derma sostitutivo collagene-silicone liquido per tunnellizzazioni
108 | derma sostitutivo silicone e Hyaff

## F4 BIS requis. tecn a punteggio
Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio |  |  | modello F 4 BIS
PER I CRITERI VALUTATIVI COMPRENDENTI UNA PLURALITA' DI PARAMETRI IL PUNTEGGIO MASSIMO SI INTENDE RIPARTITO IN QUOTE UGUALI PER CIASCUN PARAMETRO. LA VALUTAZIONE AVVERRA' PER SINGOLO PARAMETRO. IL PUNTEGGIO DI PARAMETRI CHE RISULTASSERO EVENTUALMENTE INAPPLICABILI (PER INCONFRONTABILITA' NON SANABILE DEI DATI) SARA' RIPARTITO SUGLI ALTRI PARAMETRI PER ATTRIBUIRE COMUNQUE IL MASSIMO PUNTEGGIO PREVISTO PER IL CRITERIO.
LOTTO N. 1
MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U)
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 15 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità | 15 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
Sistema di trascrizione della data di medicazione | 5 | Q5 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 2
MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 15 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità | 15 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
Sistema di trascrizione della data di medicazione | 5 | Q5 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 3
FILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON STERILE ( IN ROTOLO)
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 15 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità | 15 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 15 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 4
MEDICAZIONE IN MEMBRANA DI FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE E TRAPIRANTE PER LA PROTEZIONE DELLA CUTE FRAGILE, LA GESTIONE DI FERITE SUPERIFICIALI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 15 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità | 15 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 15 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 5
MEDICAZIONE TRASPARENTE DI FISSAGGIO MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO CENTRALE , PICC e Midline,cateteri percutanei (CON TAGLIO AD U) CON ANTISETTICO
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 10 | Q3 | ……………………………
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Sistema di trascrizione della data di medicazione | 5 | Q5 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 6
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ (non arrotolamento) | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 7
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo se presente) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ (non arrotolamento) | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 8
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ (non arrotolamento) | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 9
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 10
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo se presente) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ (non arrotolamento) | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 11
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 12
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ (non arrotolamento) | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 13
SCHIUMA PU lesioni cavitarie
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h);richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 14
SCHIUMA PU lesioni cavitarie
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h);richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 15
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 16
SCHIUMA PU AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Tipologia di antisettico (se argento verrà valutata la biodisponibilità), mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata e dichiarata) | 15 | Q1 | ……………………………
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 20 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 5 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 17
SCHIUMA PU AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Tipologia di antisettico (se argento verrà valutata la biodisponibilità), mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata e dichiarata) | 15 | Q1 | ……………………………
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 20 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 5 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 18
SCHIUMA PU AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Tipologia di antisettico (se argento verrà valutata la biodisponibilità), mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata e dichiarata) | 15 | Q1 | ……………………………
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 20 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 5 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 19
SCHIUMA PU AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Tipologia di antisettico (se argento verrà valutata la biodisponibilità), mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata e dichiarata) | 15 | Q1 | ……………………………
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 20 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 5 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 20
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ (non arrotolamento) | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 21
SCHIUMA PU IN SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 22
PU IN SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 23
PU IN SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 24
PU IN SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ (non arrotolamento) | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 25
PU IN SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ (non arrotolamento) | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 26
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 27
SCHIUMA PU IN SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5 | Q1 | ……………………………
Permanenza in situ (non arrotolamento) | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 28
SCHIUMA PU IN SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 29
SCHIUMA PU IN SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 25 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 10 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 30
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 31
SCHIUMA PU
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 25 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 5 | Q5 | ……………………………
LOTTO N. 32
IDROGEL
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita | 25 | Q3 | ……………………………
Assenza di componenti che possano causare bruciore ( es: glicerina) | 5 | Q5 | ……………………………
Permanenza in situ (Viscosità) | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza ( confezionamento), sistema di applicazione | 15 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 33
IDROGEL
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita | 25 | Q3 | ……………………………
Assenza di componenti che possano causare bruciore ( es: glicerina) | 5 | Q5 | ……………………………
Permanenza in situ | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza ( confezionamento), sistema di applicazione | 15 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 34
IDROGEL AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Tipologia di antisettico, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 20 | Q1 | ……………………………
Capacità debridment ,q% d'acqua contenuta | 20 | Q3 | ……………………………
Permanenza in situ (Viscosità) | 10 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza ( confezionamento), sistema di applicazione | 10 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 35
POLIACRILICATI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità antisettica | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità debridment | 25 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 36
CMC AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 24 h | 10 | Q1 | ……………………………
Ritenzione fluidi g/cm2 | 10 | Q3 | ……………………………
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 5 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettica dimostrata e dichiarata (anche su biofilm) e mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione) | 5 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 5 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 37
CMC AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 24 h | 10 | Q1 | ……………………………
Ritenzione fluidi g/cm2 | 10 | Q3 | ……………………………
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 5 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettica dimostrata e dichiarata (anche su biofilm) e mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione) | 5 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 5 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 38
CMC
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 24 h | 15 | Q1 | ……………………………
Ritenzione fluidi g/cm2 | 10 | Q3 | ……………………………
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione) | 5 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 5 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 39
MED. IN CELLULOSA ETILSOLFONATA
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 24 h | 15 | Q1 | ……………………………
Ritenzione fluidi g/cm2 | 10 | Q3 | ……………………………
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione) | 5 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 5 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 40
MED IN CELLULOSA ETILSOLFONATA CON CLORURO DI AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 24 h | 10 | Q1 | ……………………………
Ritenzione fluidi g/cm2 | 10 | Q3 | ……………………………
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 5 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettica dimostrata e dichiarata (anche su biofilm) e mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione) | 5 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 5 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 41
CMC E NYLON AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 24 h | 10 | Q1 | ……………………………
Ritenzione fluidi g/cm2 | 10 | Q3 | ……………………………
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 5 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettica dimostrata e dichiarata (anche su biofilm) e mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione) | 5 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 5 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 42
idroALGINATO AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 24 h | 10 | Q1 | ……………………………
Ritenzione fluidi g/cm2 | 10 | Q3 | ……………………………
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettica, se argento si valuterà la biodisponibilità, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione) | 5 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 43
ALGINATO AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g 24 h | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità di assorbire, gelificare a contatto con i fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettica, se argento si valuterà la biodisponibilità, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione) | 10 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 44
IDROALGINATO
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g 24 h | 20 | Q1 | ……………………………
Ritenzione fluidi g/g | 10 | Q3 | ……………………………
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 10 | Q1 | ……………………………
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione) | 10 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 45
ALGINATO
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g 24 h | 15 | Q1 | ……………………………
Capacità di assorbire, gelificare a contatto con i fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione) | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 46
Alginato di calcio in pasta con Ag ionico
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g 24 h | 15 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettica, se argento si valuterà la biodisponibilità, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità di posizionamento (viscosità) | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 47
ALTRA MEDICAZIONE AG - GARZA
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Composizione e modalità di rilascio argento su letto di ferita | 20 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 20 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 20 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 48
CARBONE E AG
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 | 5 | Q1 | ……………………………
Capacità gestione odore | 20 | Q1 | ……………………………
Adattabilità alla cavità ,senza verso di applicazione | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione (robustezza della termosaldatura e dello strato in TNT) | 5 | Q1 | ……………………………
capacità antisettica | 15 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 49
CARBONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità gestione odore | 20 | Q1 | ……………………………
Adattabilità alla cavità ,senza verso di applicazione | 10 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione (robustezza della termosaldatura e dello strato in TNT) | 5 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 50
IDROCOLLOIDI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di assorbimento (g/cm 2 /24 h) | 8 | Q3 | ……………………………
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h) | 8 | Q3 | ……………………………
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione | 8 | Q1 | ……………………………
stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) | 8 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Resistenza alla trazione | 7 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 7 | Q1 | ……………………………
spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm; | 7 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 51
IDROCOLLOIDI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di assorbimento (g/cm 2 /24 h) | 8 | Q3 | ……………………………
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 8 | Q3 | ……………………………
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione | 8 | Q1 | ……………………………
stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) | 8 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Resistenza alla trazione | 7 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 7 | Q1 | ……………………………
spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm; | 7 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 52
IDROCOLLOIDI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h) | 8 | Q3 | ……………………………
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 8 | Q3 | ……………………………
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione | 8 | Q1 | ……………………………
stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) | 8 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Resistenza alla trazione | 7 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 7 | Q1 | ……………………………
spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm; | 7 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 53
IDROCOLLOIDI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h) | 8 | Q3 | ……………………………
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 8 | Q3 | ……………………………
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione | 8 | Q1 | ……………………………
stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) | 8 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Resistenza alla trazione | 7 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 7 | Q1 | ……………………………
spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm; | 7 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 54
IDROCOLLOIDI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h) | 8 | Q3 | ……………………………
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 8 | Q3 | ……………………………
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione | 8 | Q1 | ……………………………
stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) | 8 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Resistenza alla trazione | 7 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 7 | Q1 | ……………………………
spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm; | 7 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 55
IDROCOLLOIDI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h) | 8 | Q3 | ……………………………
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 8 | Q3 | ……………………………
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione | 8 | Q1 | ……………………………
stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) | 8 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Resistenza alla trazione | 7 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 7 | Q1 | ……………………………
spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm; | 7 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 56
IDROCOLLOIDI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h) | 8 | Q3 | ……………………………
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 8 | Q3 | ……………………………
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione | 8 | Q1 | ……………………………
stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) | 8 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Resistenza alla trazione | 7 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 7 | Q1 | ……………………………
spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm; | 7 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 57
IDROCOLLOIDI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h) | 8 | Q3 | ……………………………
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 8 | Q3 | ……………………………
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione | 8 | Q1 | ……………………………
stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) | 8 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Resistenza alla trazione | 7 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 7 | Q1 | ……………………………
spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm; | 7 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 58
IDROCOLLOIDI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi (g/cm2 /24 h) | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità di posizionamento | 20 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità | 20 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 59
MED. NON ADERENTE AL SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Trasparenza | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 10 | Q3
LOTTO N. 60
MED. NON ADERENTE AL SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Trasparenza | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 61
MED NON AD
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Mantenimento ambiente umido | 10 | Q1 | ……………………………
Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e secreti | 10 | Q1 | ……………………………
Flessibile e conformabile sulla cute | 10 | Q1 | ……………………………
Non aderente al letto di ferita | 10 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 62
MED NON AD con sulfadiazina argentica
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità antisettica dimostrata e dichiarata e dichiarata e durata nel tempo | 20 | Q1 | ……………………………
Mantenimento ambiente umido | 7 | Q1 | ……………………………
Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e secreti | 6 | Q1 | ……………………………
Flessibile e conformabile sulla cute | 6 | Q1 | ……………………………
Non aderente al letto di ferita | 7 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 7 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 63
MED NON AD con iodopovidone
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità antisettica dimostrata e dichiarata e durata nel tempo | 20 | Q1 | ……………………………
Mantenimento ambiente umido | 7 | Q1 | ……………………………
Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e secreti | 6 | Q1 | ……………………………
Flessibile e conformabile sulla cute | 6 | Q1 | ……………………………
Non aderente al letto di ferita | 7 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 7 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 64
MED NON AD CON Tribromofenato bismuto
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità antisettica dimostrata e dichiarata e durata nel tempo | 20 | Q1 | ……………………………
Mantenimento ambiente umido | 7 | Q1 | ……………………………
Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e secreti | 6 | Q1 | ……………………………
Flessibile e conformabile sulla cute | 6 | Q1 | ……………………………
Non aderente al letto di ferita | 7 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 7 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 65
MED NON AD CON argento
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità antisettica dimostrata e dichiarata e durata nel tempo | 20 | Q1 | ……………………………
Mantenimento ambiente umido | 7 | Q1 | ……………………………
Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e secreti | 6 | Q1 | ……………………………
Flessibile e conformabile sulla cute | 6 | Q1 | ……………………………
Non aderente al letto di ferita | 7 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 7 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 66
GARZA GRASSA
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Mantenimento ambiente umido | 10 | Q1 | ……………………………
Struttura a maglia per passaggio essudato | 10 | Q1 | ……………………………
Flessibile e conformabile sulla cute | 10 | Q1 | ……………………………
Non aderente al letto di ferita | 10 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 10 | Q3
……………………………
LOTTO N. 67
garza grassa CON clorexidina
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità antisettica dimostrata e dichiarata | 20 | Q1 | ……………………………
Mantenimento ambiente umido | 7 | Q1 | ……………………………
Struttura a maglia per passaggio essudato | 6 | Q1 | ……………………………
Flessibile e conformabile sulla cute | 6 | Q1 | ……………………………
Non aderente al letto di ferita | 7 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 7 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 7 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 68
COLLAGENE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Facilita d’applicazione e atraumaticità alla rimozione | 12 | Q1 | ……………………………
Capacità riparazione tissutale | 12 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 12 | Q1 | ……………………………
Funzionalità dell’erogatore spray | 12 | Q1 | ……………………………
durata dopo prima apertura (SPRAY) | 12 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 69
SPRAY Sulfadiazina Argentica
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità rilascio argento | 12 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 12 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 12 | Q3 | ……………………………
Funzionalità dell’erogatore spray | 12 | Q1 | ……………………………
durata dopo prima apertura | 12 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 70
SPRAY collagene Ag
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità rilascio argento sul letto della ferita | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità riparazione tissutale | 10 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
Funzionalità dell’erogatore spray | 10 | Q1 | ……………………………
durata dopo prima apertura | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 71
SPRAY AG e Ac. Ialuronico
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità rilascio argento sul letto della ferita | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità riparazione tissutale | 10 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
Funzionalità dell’erogatore spray | 10 | Q1 | ……………………………
durata dopo prima apertura | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 72
AC. IALURONICO
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Modalità e capacità di assorbimento dell'alginato: richiesto dato assorbimento liquidi g/g 24 h | 20 | Q1 | ……………………………
atraumaticità alla rimozione | 20 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 20 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 73
AC. IALURONICO
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
conformabilità | 12 | Q1 | ……………………………
Capacità riparazione tissutale | 12 | Q1 | ……………………………
Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche | 12 | Q5 | ……………………………
atraumaticità alla rimozione | 12 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 12 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 74
AC. IALURONICO
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
trasparenza | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità riparazione tissutale | 10 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza | 10 | Q1 | ……………………………
conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza in situ del prodotto senza che vengano alterate le caratteristiche strutturali | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 75
RIEPITELIZZAZIONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
trasparenza | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità riparazione tissutale | 10 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza | 10 | Q1 | ……………………………
conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza in situ del prodotto senza che vengano alterate le caratteristiche strutturali | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 76
MEDICAZIONI MODULANTE LE METALLOPROTEASI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità interazione con metallo proteasi | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza e conformabilità | 15 | Q1 | ……………………………
atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza e durata media della medicazione | 15 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 77
MEDICAZIONE A BASE DI ORC E COLLAGENE BOVINO LIOFILIZZATI CON Ag
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità interazione con metallo proteasi | 10 | Q1 | ……………………………
Capacità antisettica, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 20 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 78
SOLUZIONE SALINA STERILE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Maneggevolezza e facilità di utilizzo | 20 | Q1 | ……………………………
Funzionalità dell’erogatore spray, erogazione continua (non predosata) per una migliore gestione dell'operatore. | 20 | Q1 | ……………………………
Possibilità di variare l'intensità del getto | 20 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 79
SOLUZIONE detergente antibatterica
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Maneggevolezza e facilità e tempo di applicazione | 20 | Q1 | ……………………………
Capacità antibatterica dimostrata e dichiarata | 20 | Q1 | ……………………………
durata dopo prima apertura | 20 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 80
SOLUZIONE detergente base di propilbetaina e poliesanide
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Percentuale di tensioattivi e/o batteriostatici | 15 | Q1 | ……………………………
Azione dimostrata e dichiarata sul biofilm | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza e facilità e tempo di applicazione | 15 | Q1 | ……………………………
durata dopo prima apertura | 15 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 81
SILICONE PROTEZIONE CUTE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Tempo di permanenza e durata media della medicazione | 30 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza e facilità di applicazione | 30 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 82
SILICONE RIMOZIONE ADESIVO/RESIDUI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Tempo di applicazione per avere rimozione | 30 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza e facilità di applicazione | 30 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 83
CREMA BARRIERA
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Tempo di permanenza e durata media della protezione | 20 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza e facilità di applicazione | 20 | Q1 | ……………………………
durata dopo prima apertura | 20 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 84
GEL A BASE DI OLI IPEROSSIDATI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
dimostrata capacità di ridurre la carica batterica | 20 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza e durata media della medicazione | 20 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza e facilità di applicazione | 20 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 85
PU FISSATORI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Controllo carica batterica | 20 | Q1 | ……………………………
Tempo di permanenza e durata media della medicazione | 20 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza e facilità di applicazione | 20 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 86
POST.CHIR. CMC Ag
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Gestione dei fluidi: Permeabilità al vapore (MVTR ( g/cm2 /24 h )) e capacità di assorbimento (g/cm 2 /24 h), | 10 | Q3/Q4 | ……………………………
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) | 15 | Q1 | ……………………………
modalità rilascio Ag e diminuzione carica batterica | 15 | Q1 | ……………………………
confezionamento, maneggevolezza anche con guanti | 5 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 5 | Q1 | ……………………………
conformabilità ed elasticità della medicazione | 5 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 5 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 87
POST.CHIR. CMC
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Gestione dei fluidi: Permeabilità al vapore (MVTR ( g/cm2 /24 h )) e capacità di assorbimento (g/cm 2 /24 h), | 20 | Q3/Q4 | ……………………………
confezionamento, maneggevolezza anche con guanti e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
conformabilità ed elasticità della medicazione | 10 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 88
POST.CHIR.
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Gestione dei fluidi: Permeabilità al vapore (MVTR ( g/cm2 /) e capacità di assorbimento (g/cm 2 ), | 20 | Q3/Q4 | ……………………………
confezionamento, maneggevolezza anche con guanti e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
conformabilità ed elasticità della medicazione | 10 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 89
TRACHEO TNT e AL
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Maneggevolezza e comformabilita | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 20 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 20 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 90
GARZA ANTISETTICA
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Composizione e modalità rilascio PHMB sul letto di ferita | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza e conformabilità | 15 | Q1 | ……………………………
Facilita d’applicazione e atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 15 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 91
MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità e meccanismo di captazione batterica | 15 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
Facilita d’applicazione e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione | 15 | Q3 | ……………………………
possibilità di ritagliare senza sfilacciarsi né lasciare residui | 10 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 92
Medicazione idrobalance in Biocellulosa con PHMB
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità antisettiche dimostrate | 20 | Q1 | ……………………………
conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
Facilità d’applicazione e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
modalità e tempi di rilascio dell'antisettico e diminuzione della carica batterica | 10 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 93
Medicazione idrobalance in Biocellulosa
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Maneggevolezza e conformabilità | 20 | Q1 | ……………………………
Facilità d’applicazione e atraumaticità alla rimozione | 20 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 20 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 94
Pad monouso per lo sbrigliamento meccanico delle lesioni
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Efficacia sbrigliamento | 20 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità e indolore | 20 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza | 20 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 95
CEROTTO AL SILICONE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Atraumaticità e indolore alla rimozione | 20 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e possibilità di rimozioni e applicazioni ripetute dello stesso presidio senza alterarsi | 20 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza | 20 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 96
Spray protettivo prevenzione LdP e cute fragile
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Tempo di permanenza e capacità di prevenzione | 20 | Q1 | ……………………………
Maneggevolezza e facilità di applicazione | 20 | Q1 | ……………………………
durata dopo prima apertura | 20 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 97
PLURISTRATIFICATE AD ALTO ASSORBIMENTO
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi ) | 20 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza e conformabilità | 10 | Q1 | ……………………………
Facilita d’applicazione e atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 15 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 98
MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U)
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 15 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità | 15 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
Sistema di trascrizione della data di medicazione | 5 | Q5 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 99
MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h ) | 15 | Q3 | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità | 15 | Q1 | ……………………………
Atraumaticità alla rimozione | 15 | Q1 | ……………………………
Sistema di trascrizione della data di medicazione | 5 | Q5 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 10 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 100
AC. IALURONICO
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
capacità/attività di debridbent | 20 | Q1 | ……………………………
capacità assorbimento fluidi | 20 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 20 | Q3 | ……………………………
LOTTO N. 101
TECNOLOGIA SAP
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi | 30 | Q3 e Q4 (ultimo dato richiesto) | ……………………………
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità | 5 | Q1 | ……………………………
Facilità e atraumaticità alla rimozione | 10 | Q1 | ……………………………
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 15 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 102
MEDICAZIONE A BASE DI MIELE
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
capacità antisettica | 20 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 20 | Q3 | ……………………………
Modalità di assorbimento | 20 | Q1 | ……………………………
LOTTO N. 103
ATTIVATORE DEI PROCESSI RIGENERATIVI
CRITERI QUALITATIVI | Punteggio massimo | SI / NO (specificare) | Specificare i dati richiesti
capacità rigenerativa | 20 | Q1 | ……………………………
tempo di permanenza e durata media della medicazione | 20 | Q3 | ……………………………
capacità antinfiammatoria | 20 | Q1 | ……………………………